AJÁNLATI FELHÍVÁS

a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerint

Különféle traumatológiai implantátumok beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére adásvételi szerződés keretében, 24 hónap időtartamra

- Az ajánlatkérő

Neve: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Címe: 9400 Sopron, Győri út 15.

Képviseli: dr. Korányi László, mb. főigazgató

Kapcsolattartó: Béresné Bakondi Ágnes

Telefonszáma: +36 99-514-256

Telefaxszáma: +36 99-514-250

E-mail cím: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu

- A közbeszerzési eljárás fajtája

Jelen közbeszerzési eljárás fajtája nemzeti rezsim, nyílt eljárás a Kbt. 113. § (1) bekezdés szerint, tekintettel arra, hogy az árubeszerzés becsült értéke nem haladja meg a nettó 68.655.860 Forintos értékhatárt.

- A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő dokumentációt készít, melyet elektronikus úton (a kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu e-mail címről kiküldött e-mail mellékleteként) közvetlenül küld meg Ajánlattevő részére.

- A közbeszerzés tárgya és mennyisége

A BESZERZENDŐ TERMÉKEKRE VONATKOZÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

A termékspecifikáció és az ajánlattevővel szemben támasztott követelmények

Ajánlatkérő kiemeli, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének eleget téve a beszerzendő termék vonatkozásában minden, a termékre vonatkozó, műszaki specifikációban megjelölt alapkövetelményeknek mindenben megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket elfogad.

| I.rész |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termék | Termék leírás | Alapmennyiség db/24 hó | Opciós mennyiség db/24 hó |
| Femur szeg | Az implantátumok 7 féle (9-15 mm) átmérőben, 300-480 mm hosszméretben 20 mm-es méretlépcsőkkel álljanak rendelkezésre, acél és titán változatban. Álljon rendelkezésre mind tömör, mind vezető furatos változatban is méretsorozat. A szeg legyen dinamizálható. Univerzálisan alkalmazható legyen ugyanazon szeg mind jobb mind bal oldali felhasználásra. A szeg proximálisan és disztálisan is legalább 2-2 reteszfurattal rendelkezzen. A szegek disztális kialakítása és a műszerkészlet tegye lehetővé a műtőszemélyzet röntgensugár-terhelésének csökkentését egy speciális kézi célzó használatával. Legyen lehetőség a teljes disztális célzás elvégzésére képerősítő használata nélkül is. Fontos, hogy egy műszerkészlettel operálható legyen minden szegátmérő, és a lágyrészvédők, fúróperselyek műtét közbeni kicsúszás ellen biztosítva legyenek | 8 | 2 |
| Trochanter szeg | Ferde furatú rövid 180-240 mm tomporszeg 20mm méretlépcsőkkel, proximálisan 15-ös átmérővel. A nyakban 9 mm átmérőjű trochanter és 6,5 mm átmérőjű antirotacios reteszcsavarral rögzíthető, amely a szög tengelyéhez képest 130 vagy 135 fokban helyezkedik el. Két distalis reteszfurattal rendelkezik 4,8 mm-es reteszcsavarhoz, melyből az alsó reteszfurat alkalmas dinamizálásra (ovális). Rendelhető legyen a rendszerhez oldalspecifikus hosszú szegváltozat is 10 és 11 mm átmérővel, 280 mm-től 460 mm hosszban 15 mm-es méretlépcsőkkel | 96 | 24 |
| Combnyak csavarozás | Manninger féle kanülált combnyakcsavar acél, titán és anodizált titán kivitelben, 8 és 9,5 mm átmérővel, 18-25-34 mm menethosszal 75-150 mm mérettartományban 5 mm-es méretlépcsőkkel. Rendelkezzen a csavar keresztfurattal a váladék elvezetésére. A csavarhoz álljon rendelkezésre felhelyezhető 120-145 fokos, kompressziós csavarral rögzülő DCD toldalék, mely 3-5 furattal rendelkezzen. A speciális lemezekkel való rögzítés tegye lehetővé a terheléselosztást a „hurok-effektus” révén. A kétféle átmérőt azonos tálcával lehessen operálni. | 120 | 30 |
| Tibia szeg | Az implantátumok 7 féle (8-14 mm) átmérőben, 255-420 mm hosszméretben 15 mm-es méretlépcsőkkel álljanak rendelkezésre, acél és titán változatban. Álljon rendelkezésre mind tömör, mind vezető furatos változatban is méretsorozat. A szeg legyen dinamizálható. A szeg kiképzése legyen alkalmas ízület közeli törések ellátására azáltal, hogy a legdisztálisabb furat a szeg végétől legfeljebb 5 mm-re van. A szeg proximálisan 3 csavarral 3 síkban, distalisan 4 csavarral legalább 3 síkban legyen reteszelhető. A célzást segítse a gombnyomással forgatható proximális célzókar, mely segítségével szerelésmentesen célozhatóak a proximális reteszelő furatok. Legyen elérhető többféle méretű zárócsavar a szeg lezárásához. A szegek disztális kialakítása és a műszerkészlet tegye lehetővé a műtőszemélyzet röntgensugár-terhelésének csökkentését egy speciális kézi célzó használatával. Legyen lehetőség a teljes disztális célzás elvégzésére képerősítő használata nélkül is, mágneses célzó segítségével. Fontos, hogy egy műszerkészlettel operálható legyen minden szegátmérő, és a lágyrészvédők, fúróperselyek műtét közbeni kicsúszás ellen biztosítva legyenek. | 8 | 2 |
| (Small) lemezek | (Small Frag) Harmadcső lemez: | 48 | 12 |
|  | 9mm széles x1mm magas, 25-145mm hosszúságú, 2-12 furattal rendelkező acél és titán változatban is elérhető lemez, mely 3,5 ill. 4mm-es csavarokkal rögzíthető. Legyen galléros változata is. |  |  |
|  | Karmos lemez: | 24 | 6 |
|  | 11,5 mm széles x1,5mm magas, többféle hosszúságú és legalább 3,4,5,6 lyukas változatú neutrális és oldalspecifikus acél és titán változatban is elérhető lemez legyen, melyet 3,5 ill. 4mm-es csavarokkal lehet rögzíteni. |  |  |
|  | Kompressziós lemez | 24 | 6 |
|  | Rozsdamentes acél csontrögzítő lemez 3,5 és 4 mm-es csavarokhoz önkompressziós furatokkal. A „könnyített” (low contact) kivitelt is elérhető legyen. |  |  |
| Distalis Femur törések stabizlizálása | 6,5 mm vastag, anatómiailag előhajlított lemezek, anodizált titán alapanyagból, melynek a fejrésze elvékonyodik.A száron legalább 6-16 furat található. A fejben legalább 5 furat van. A lemez poliaxiális szögstabil rögzítést tesz lehetővé, +-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkezik. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkezik. A lemez tegye lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával.A lemez kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértse a lágyrészeket. Minimal invazívan legyen beültethető ez karbon alapanyagú célzó segítse.Legyen számos lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. A csavarok 5,1 mm-es Torx kulcsnyílású poliaxiális szögstabil és 5,1mm-es corticalis csavarok. Elvárt a csavarok 2mm-es lépésközzel történő hosszméretnövekedése (50-es méret után 5mm). A csavarok behajtása nyomatékcsavarhúzóval történjen. A csavarok vége legyen önvágó, de tompa, hogy ne sértse a lágyrészeket.A műszerkészlet tegye lehetővé a lemez normál szögstabil használatát is, ilyenkor a fejrészre felhelyezhető legyen egy az optimális csavarirányt meghatározó karbon célzófeltét.. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető | 8 | 2 |

| II.rész |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termék | Termék leírás | Alapmennyiség db/24 hó | Opciós mennyiség db/24 hó |
| Elasztikus velőűrszeg TEN | Az elasztikus titán szeg (TEN) alapelve a metaphysisbe vezetett két elasztikus szeg szimmetrikus kifeszítettségén alapszik, amely minimál invazív beavatkozást követően széleskörű (Felkar, Alkar, Combcsont, Lábszár, Kulcscsont) alkalmazást tesz lehetővé, a műtéttechnika gyors és egyszerű. - A szegek a csontban három ponton támaszkodjanak fel és ennek köszönhetően négy biomechanikai elvárásnak tegyenek eleget: hajlékonyság, axiális stabilitás, keresztirányú és rotációs stabilitás.- A velőűrszegezés a gyermekkori dia- és metaphysis törések primer kezelésére , illetve felnőtteknél felkar- és alkarszegzésre, valamint claviculatörések ellátására adjon módot. - Az indikációt életkor, töréstípus és töréshely szerint együttesen kell mérlegelni. - Anyaga titánötvözet. - A beültetéshez szükséges speciális műszerkészlet, kézi eszköz kihelyezés biztosított legyen. - Legyen minimál invazív behelyezési lehetőséggel, amely nem károsítja a csonthártyát és a növekedési porcot, legyen mozgás stabil, és biztosítson korai terhelést ,valamint gipszrögzítés nélkül legyen alkalmazható. - Teljes méretsorban legyen elérhető (1.5-4.0 mm átmérőjű, 300, illetve 440 mm hosszú), amely színkódolással legyen megkülönböztethető, széleskörű alkalmazást tesz lehetővé, a műtéttechnika gyors és egyszerű. - Legyen elérhető a szeg végére felhelyezhető záró sapka amely axiális stabilitást ad, illetve védjen a kicsúszás ellen valamint védje a lágyrészeket, illetve tegye lehetővé a szeg könnyed és egyszerű eltávolítását | 80 | 20 |
| UTN | A velőűrszeg álljon rendelkezésre tömör változatban orvosi acél alapanyagból .A tömör változatban legyen elérhető 8-9mm-es átmérőben, illetve ezen átmérőkön belül 255-420 mm hosszban 15 mm-es méretlépcsőkkel. A velőűrszeg legyen anatómiailag meghajlított hasáb formájú, ami segítse a szeg velőűrbe való behelyezését. A velőűrszeg proximális (térdközeli) vége négy irányból, három reteszelhető lehetőséggel legyen, amely reteszelhető lehetőség megoldást ad az AO beosztás szerinti 42-A, 42-C, Gustillo beosztás szerinti I–től IIIA-ig valamint IIIB típusú nyílt törések kezelésére. A velőűrszeg proximális reteszelésekor legyen lehetőség a szeg dinamizálására is, amely mértéke maximum 8mm legyen, amely lehetőséget adhasson a szártörések dinamizálására. A velőűrszeg distális (boka ízület közeli) reteszelése három irányból három csavarbehelyezési lehetőséggel adjon megoldást az AO beosztás szerinti 42-A, 42-C, Gustillo beosztás szerinti I– től IIIA-ig valamint III.B típusú nyílt törések kezelésére. A proximális reteszelés négy irányból történő csavarbehelyezéskor használt reteszcsavarok legyenek 3.9mm-es csavarok, melyek hossza legyen elérhető 20-80mm-ig 5mm-es ugrásokkal. Ezen reteszcsavarok behelyezése proximális célzó segítségével történjen, valamint a legproximálisabb reteszcsavar zárókupak segítségével legyen axiális irányából is reteszelhető. A Distális reteszelés 3.9 mm-es átmérőjű reteszcsavarral legyen megoldható, mely reteszcsavar legyen 20-80-ig elérhető 5mm-es ugrásokkal. Ezen velőűrszeg behelyezésére illetve kivételére álljon rendelkezésre behelyező készlet, mind a velőűr megnyitáshoz, mind a szeg bevezetéséhez, mind a proximális csavarok célzásához, behelyezéséhez, mind a szeg dinamizálásához, mind a distális csavarok behelyezéséhez, mind a zárókupak behelyezéséhez, mind a velőűrszeg eltávolításához. | 8 | 2 |
| (Small frag) L-támasztó lemez | Az anatómiai formázott titán, szögstabil furattal a fejen és kombi lyukkal a szár részen legyen elérhető, amely támasztólemez optimális megoldást jelentsen az ízületbe hatoló darabos törések és a romzónák stabilizálásában. - A stabilitás fokozása érdekében tegye lehetővé a tibiacondylus mediális és laterális megtámasztását illetve a tibiaplateau alátámasztását. - Az elvékonyodó lemezprofil minimalizálja a lágyrészek irritációját. - 3,5 mm-es formátumban jobbos, balos kivitelben teljes méret szortimenttel (4 lyukkal a fejrészen és 4-6-8-10-12-14-16 kombilyuk a száron) álljon rendelkezésre. - A lemez fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó 3.5mm-es szögstbil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. - Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között. - A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 1.5Nm-es nyomatékszabályzós fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet. | 16 | 4 |
| Disztális tibia lemezek | Az anatómiailag előre formázott, titán , jobbos és balos lehetőséggel bíró, szögstabil furattal a fej részen és kombi lyukkal a szár részen legyen elérhető, amely alkalmas a mediális tibia stabil megtámasztására. A distalisan bevezethető rögzített szögállású legyen, amely megtámasztja az ízületi felszínt és biztos stabilizálást nyújt az ízületben hatoló darabos töréseknél, valamint osteoporotikus csontban is. - Az elvékonyított lemezprofil tegye lehetővé a minimál invazív alkalmazást, minimalizálja a lágyrészek irritációját. -A lemez 4 -6-8-10-12-14 kombifuratig jobbos,balos kivitelben legyen elérhető melynek fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó 3.5 mm-es szögstabil reteszcsavar vagy ezek kombinációja szükséges, amely teljes szortimentben legyen elérhető. - Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között. - A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 1.5Nm-es nyomatékszabályzós fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.- A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet. | 10 | 2 |
| Disztális radius lemez I. | Anatómiailag előrehajlított legyen, fragment specifikus töréskezelést és az ízületbe hatoló romos töréskezlést biztosító variábilis szögállású, szögstabil rendszer legyen. Az ízülethez közel lapított, ún. alacsony profilú lemez legyen, mely a radius distális vég szögstabil rögzítését tegye lehetővé, poliaxiális kiképzésű önvágó 2,4 mm-es szögstabil csavarokkal, az önvágó 2,4 mm-es szögstabil csavarokkal és igény esetén a 2,4 mm-es hagyományos önvágó kortikális csavarokkal, melyek teljes szortimentben legyenek elérhetők. Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között. A poliaxialiális csavarok 15° mozgást engedményezzenek minden irányban. A poliaxiális szögstabil csavarok négy oldalon feküdjenek fel a lemez a variábilis lyukán, ezáltal megkönnyítik és lehetővé teszik a csavarok többszöri ki és behelyezését valamint megtartják a max. 15°-os csavarbehelyezéskor a szögstabil állapotot. Anyaga titán jobbos, balos kivitelben, a fejrészen 6-7 variábilis lyukkal, a szárrészen 2-3-4-5 kombi lyukkal legyen elérhető . A beültető készlet tartalmazzon egy univerzális fúróvezetőt amely lehetővé tegye a variábilis és a fix szögletű csavarok előfúrását, segítsen a pontos célzásban és a csavarszár-szög (irányonkénti max.15°) meghatározásában valamint legyen alkalmas a csonton lévő lemez pozíciónálásában , elemelésében. A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 0.8Nm-es nyomatékszabályzós fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet. | 32 | 8 |
| Disztális radius lemez II. | Szögstabil, jobbos-balos kivitelben, 8 vagy 9 lyuk a fejben és 3-4-5 kombi lyukakkal a száron, 2,4mm-es speciálisan anatómiailag kiképzett támasztólemezek teljes méret szortimenttel, titán változatban legyen elérhető, melyek az orsócsont voláris felszínére idomuljanaknak és az ulnáris a centrális és a radiális oszlopokra tökéletes stabilitását biztosítsák illetve optimális megoldást adjanak a darabos, romzónás törések stabilizálására. A rögzített szögállású konstrukció támassza meg az ízületi felszínt és biztos rögzítést adjon az osteoporotikus csontban is. A szögstabil fixációjához önvágó 2.4mm-es, 2.7mm-es cortikális és önvágó 2.4mm-es szögstabil reteszcsavar, vagy ezek variációja megfelelő méretválasztékkal álljon rendelkezésre. Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között. A lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés distális célzó blokk segítségével legyen megoldható, mely határozza meg a distalis izűleti síkot, ezzel segítve a lemez pontos felhelyezését. A lemez szárába a szögstabil csavarok behelyezéséhez menetes véggel bíró célzó álljon rendelkezésre, a csavarbehelyezést 0.8Nm-es nyomatékszabályzó segítségével történjen. - ami akadályozza meg a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavarok behelyezést. A rendszernek legyen tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titán anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban. A lemez titán ötvözetben és orvosi acél változatban legyen elérhető. | 16 | 4 |
| Olecranon lemez 3.5 mm | Anatómiailag előrehajlított, az ízületekhez közel lapított, ún. alacsony profilú lemez, mely az ulna proximális vég szögletstabil rögzítését teszi lehetővé szögstabil csavarok behelyezésével, illetve lehetőséget ad kortikális csavarok behelyezésére is. A proximális részen található csavarok egymáshoz viszonyított helyzete lehetővé teszi, hogy a súlyos romzónával járó izületebe hatoló törések után is megfelelő rögzítést biztosítson a rendszer. Ezen furatok pontos célzását egy ún. célzó blokk segíti. Fej részén menetes kerek furatok találhatóak, száron ovális kombi furatok – 2-től 4-6-8-10- 12 kombi furatig. Ezenkívül a fej részen Kirschner drót befogadására alkalmas kerek furatok is találhatóak segítve a temporer rögzítést. A lemez a száron három helyen is kikönnyített, mely az operáció közbeni pontos anatómiai modellálást segíti elő. Létezik jobbos és balos változata is. A lemez distális részén speciálisan elvékonyított, mely a submuscularis behelyezést biztosítja. ún. kombi lyukakkal rendelkezik, ezáltal 3.5 mm-es szögletstabil és 3.5 mm-es hagyományos kortikális csavarok is alkalmazhatók. - A lemez fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó 3.5 mm-es szögstbil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között - A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 1.5Nm-es nyomatékszabályzós fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. A lemez anyaga titánium ötvözet. | 8 | 2 |
| Felkar distális töréseinek stabilizációja, mediális és dorsalis lemez | Az anatómiailag előre formázott titán szögstabil furattal bíró a fej-, kombi furattal bíró a szár részen támasztó mediális és dorsalis lemez(ek) . - A lemezek végei, el kell, hogy vékonyodjon, hogy minimalizálja a lágyrészek irritációját. - Ez a lemezes technika tökéletes rögzítési opciót biztosítson az ízületbe hatoló romos, darabos törések kezelésére. - A lemez a rovátkáiknál, bemetszéseknél még plusz legalább 4 °-os hajlítási lehetőséget kell hogy biztosítson a még jobb modellálás végett - A 3,5 mm-es formátumban 3-5-7-9 és 14 kombi furattal, a lemez szárán lévő fixációjához önmetsző 3.5mm-es cortikális és önmetsző 3.5mm-es szögstbil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel legyenek elérhetőek. - A 3,5 mm-es formátum fej (distális) részében, ahol a dorsalis oldali megtámasztás is szükséges egy „fül” segítségével 2,4/2,7 mm-es önmetsző szögstabil reteszcsavarok teljes szortimentben legyenek elérhetők. - Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között - A beültető készlet tartalmazzon a lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés és a lemez szárába a szögstabil csavarbehelyezése menetes véggel bíró célzóval legyen megoldható. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 0.8 Nm-es nyomatékszabályzós fejjel bíró csavarhúzót a 2.4/2.7mm-es önmetsző szögstabil csavarokhoz és egy 1,5 Nm-es nyomatékszabályzós fejjel bíró csavarhúzót, a 3.5mm-es önmetsző szögstabil csavarokhoz amelyek megakadályozzák a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítják az egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. - A beültető készlet tartalmazzon egy speciális célzó blokkot a fej részen lévő 2.4/2.7mm-es önmetsző szögstabil csavarok furatainak célzására, ami segít a pontos célzásban és a csavarszár –szög meghatározásában - A beültető készlet tartalmazzon egy a condylusokat ideiglesen összetartó speciális komprimáló eszközt. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet. | 10 | 2 |
| Proximális felkar töréshez lemez | Az anatómiailag előre formázott titán szögstabil lemez - Legyen szögstabil furata a fejrészen és kombifurata a szár részen: amely diszlokálódott 2, 3 darabos törések és 4 darabos romos törések fixációját is képes biztosítani - Osteoporotikus csontban is tökéletes stabilitást adjon. - Az anatómiailag előre formázott titan szögstabil lemez a proximál humerus törésektől a komplex törésekig alkalmazható a kilenc proximális csavar lyuknak köszönhetően - A lemez fejében lévő csavarok konvergáló és divergáló iránya tökéletes stabilitást adjon. - A lemez fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó 3.5mm-es szögstbil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel legyen elérhető. (Szögstabil reteszcsavar: 26 – 60 mm hosszig; cortikális csavar: 24- 36 mm hosszig) - Valamint igény szerint 3.5mm-es kanülált szögstabil önmetsző reteszcsavarok a csökkent csontállományú humerus fej biológiai cementtel történő augmentálása céljából teljes szortimentben elérhető legyen - Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között- A lemez 3-5 kombilyukkal rendelkezzen a száron, valamint hosszú 6-8-10-12 kombilyukkal a száron változatban is elérhető legyen.- A lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés célzó blokkal legyen megoldható. A beültető készlet tartalmazzon a lemez szárába a szögstabil csavarbehelyezése menetes véggel bíró célzóval legyen megoldható. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 1.5Nm-es nyomatékszabályzós fejjel bíró csavarhúzót, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szűkség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet. | 2 | 2 |

| III.rész |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék | Termék leírás | Alapmennyiség db/24 hó |  |  | Opciós mennyiség db/24 hó |  |
| Trochanter szeg helikális pengével | Darabos tomportáji törések endomedulláris stabilizációjára szolgáló implantátum: Proximális femur törések kezelésére szolgáló implantátum, amely alkalmas: pertrochanter, intertrochanter, subtrochanter törések kezelésére is. A fej-nyak fragmentumot nem csavarral rögzíti, hanem úgynevezett helikális (csonttömörítő tulajdonsággal bíró) pengével, mely eredményesen akadályozza meg a fej terhelés hatására bekövetkező rotációját, illetve a varus-collapsust is. A fej-nyak fragmentumot nem csavarral rögzíti, hanem úgynevezett helikális (csonttömörítő tulajdonsággal bíró) pengével, mely eredményesen akadályozza meg a fej terhelés hatására bekövetkező rotációját, illetve a varus-collapsust is. Előnye még, hogy a penge felhelyezésekor csak a külső corticalis fúrjuk elő, így kevesebb csontot távolítunk el és jobban megőrizzük a fej és nyak vérellátását. A beavatkozás előnye tovább, hogy a nyakpengét illetve a reteszcsavart egyazon lateralis bemetszésből tesszük be. Az anatómiailag formázott endomedulláris implantátum anyaga titán, amelynek barázdákkal könnyített distalis vége alkalmas arra, hogy a szeg végénél bekövetkező esetleges stressztöréseket rugalmasságánál fogva kivédje, így biztosítható az atraumatikus bevezetés. A szeg tengelyéhez képest 125°-130°-135°szögben behelyezhető penge hossza 75-130 mm 5 mm-es lépcsőkkel; amellyel műtét közben komprimálni is lehet. A pengék perforáltak, melyekkel csökkent csontállományban biológiai cementtel augmentálni is lehet. A szeg, a csonttömörítő és önreteszelő tulajdonsággal bíró penge és a 4,9 mm-es reteszcsavar olyan egységet alkot, amellyel magas fokú rotációs stabilitás érhető el osteoporotikus csontban is, amelynek behelyezését röntgen áteresztő (PEEK) külső célzókar segíti. A 4,9 mm-es reteszcsavar tartományok: -26-60-ig – 2mm-es ugrásokkal, valamint -64-80-ig – 4mm-es ugrásokkal, illetve -80-100-ig – 5mm-es ugrásokkal. A rövid szeg 200 vagy 240 mm hosszú és 9, 10, 11, 12 mm-es átmérőben áll rendelkezésre. A hosszú változat is teljes méretskálával igény szerint elérhető. A beültetéshez szükséges speciális műszerkészlet, kézi eszköz kihelyezés biztosított legyen . | 64 |  |  | 16 |  |

|  |  | IV.rész |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék |  |  | Termék leírás |  |  | Alapmennyiség db/24 hó | Opciós mennyiség db/24 hó |
| Retrograd szegezés |  |  | Reteszelhető, a térd felől bevezethető, a comb élettani ívét követő kanülált velőűrszegek 10 és 11 és 12mm szegátmérővel különböző 220-380 mm hosszban álljanak rendelkezésre.A térdközeli vég reteszcsavarjai közül legalább 2 db 6,5 mm-es vastagságú legyen. A legdisztálisabb reteszfurat maximum 8mm-re legyen a szeg végétől a minél disztálisabb töréskezelés lehetősége érdekében. A proximális végen legalább 3 db 4,8 mm-es reteszcsavarhoz legyen furat. Minden furat legyen célozható 260 mm-ig célzókarral. A csontritkulás miatt gyenge csontban „ellenanyás” reteszelőcsavar használatára is legyen lehetőség. |  |  | 8 | 2 |
| Humerus szeg |  |  | Kanülált velőűrszegek 7-8-9 mm átmérőkben, 180-300 mm hosszméretben 15 mm-es méretemelkedéssel álljanak rendelkezésre, acél és titán változatban. Legyen elérhető 6,5 mm átmérőjű szeg is, vékony csontozat esetére. Legyen elérhető a szegrendszerben 140 mm és 160 mm rövid szeg, a proximális törések ellátására. Álljon rendelkezésre olyan kialakítású hasított velőűrszeg is, mely alkalmas a retrográd bevezetésre. A szegek proximális vége legyen megvastagított, a hosszú szegek enyhe hajlítottsága könnyebb bevezetést tegyen lehetővé. Proximálisan rendelkezzen a szeg legalább 4 reteszelő furattal, legalább 3 síkban; disztálisan frontális síkban 2, sagitális síkban 1 reteszelő furattal rendelkezzen. A reteszcsavarok kicsúszás ellen biztosítva legyenek a szegben, így biztosítva a nagyobb stabilitást a porotikus csontban. Legyen elérhető többféle méretű zárócsavar a szeg lezárásához. A célzást segítse a gombnyomással forgatható proximális célzókar, mely segítségével szerelésmentesen célozhatóak a proximális reteszelő furatok. A szegek disztális kialakítása és a műszerkészlet tegye lehetővé a műtőszemélyzet röntgensugár-terhelésének csökkentését egy speciális kézi célzó használatával. A többféle szeg egyetlen beültető készlettel használható legyen, mely biztosítják az antegrád és a retrográd bevezetési lehetőséget is. |  |  | 24 | 6 |
| Tibia szeg |  |  | Az implantátumok 7 féle (8-14 mm) átmérőben, 255-420 mm hosszméretben 15 mm-es méretlépcsőkkel álljanak rendelkezésre, acél és titán változatban. A szeg kanülált legyen. A szeg legyen dinamizálható. A szeg kiképzése legyen alkalmas ízületközeli törések ellátására azáltal, hogy a legdistalisabb furat a szeg végétől legfeljebb 5 mm-re van. A szeg proximálisan 3 csavarral 3 síkban, distalisan 4 csavarral legalább 3 síkban legyen reteszelhető. A célzást segítse a gombnyomással forgatható proximális célzókar, mely segítségével szerelésmentesen célozhatóak a proximális reteszelő furatok. Legyen elérhető többféle méretű zárócsavar a szeg lezárásához. A szegek distalis kialakítása és a műszerkészlet tegye lehetővé a műtőszemélyzet röntgensugár-terhelésének csökkentését a szegbe helyezhető kézi célzó használatával. Fontos, hogy egy műszerkészlettel operálható legyen minden szegátmérő, és a lágyrészvédők, fúróperselyek műtét közbeni kicsúszás ellen biztosítva legyenek. |  |  | 16 | 4 |

| V.rész |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termék | Termék leírás | Alapmennyiség db/24 hó) | Opciós mennyiség db/24 hó |
| Fixateur | Külső csontrögzítő mely különböző méretű csöves csontok rögzítésére alkal-mas. A rendszer schanz csavarokból, rudakból, szorító egységekből áll. Le-gyen rigid, de ugyanakkor dinamizálható, viselje a terhelést, minden irányban állítható konstrukció. Elérhető legyen PEEK rudazattal is. A schanz csavarok-ra a szorító egységek könnyen rápattinthatóak és ezt követően csúsztathatóak legyenek. A szorítóegységnek legyen csavar – rúd, és rúd-rúd kialakítású vál-tozata is, valamint a különböző méretű rendszereknél legyen átjárhatósági le-hetőség, azaz a nagy csontok ellátására alkalmas rendszer schanz csavar mé-rete egyezzen meg a közepes rendszer rúd méretével és a közepes rendszer schanz csavarja a legkisebb rendszer rúd méretével, így biztosítva a legjobb ellátást. A schanz csavarok 2-3-5mm átmérőben és különböző hosszban, míg a rudak 3-5-8mm átmérőben különböző hosszban és az egyenes mellett hajlí-tott változatban is legyenek elérhetőek. A rudakra a fúrópersely a szorítóegy-ségen keresztül csatlakoztatható legyen a pontos fúrás miatt. A szorító egysé-gek betétje cserélhető legyen és alumíniumból készüljön. A szorító egység el-érhető legyen alumínium és titán alapanyagból egyaránt. Rendelkezik csont nyújtására alkalmas egységgel is. | 6 | 2 |
| Kompresziós csavar | Mindkét végén menetes 1,2-es kanülált csavar axiális kompresszióra 4/3 át-mérőben. | 48 | 12 |
| VI.rész |  |  |  |
| Termék | Termék leírás | Alapmennyiség db/24 hó) | Opciós mennyiség db/24 hó |
| Váll arthorszkopia instabilitáshoz | Az Implantátum instabilitásra és rotátorköpeny szakadásra használható legyen, rendelkezzen dupla menettel, így jobb tartást biztosítson a csontban, külön – külön a kortikálisban és spongióza állományban. Biztonságos és egyszerű legyen a használata, minimal ínvazív (artroszkópos) műtéti technika al-kalmazása is legyen lehetséges. Legyen elérhető 4.5mm, 5.5mm és 6.5mm-es változatban. Az anyaga legyen Poly-Ether-Ether-Ketone (PEEK) az anyag tu-lajdonságából fakadó nagy erőssége miatt. Rendelkezzen 1 vagy 3 pár felszí-vódó fonallal. | 16 | 4 |
| Váll arthorszkopia rotátor köpeny szakadás rekonstrukcióhoz | Az implantátum rotátorköpeny szakadás rekonstrukció megoldására használ-ható legyen. Nagy menet emelkedéssel és nagy menet mélységgel rendelkez-zen a jobb tartás biztosítása érdekében, mind a kortikális, mint a spongióza ál-lományban. Biztonságos és egyszerű legyen a használata mind minimal ínvazív (artroszkópos) beavatkozás, mind nyitott műtéti technika választása esetén. Legyen elérhető 5.0mm és 6.5mm-es változatban. Anyaga titán legyen. Rendelkezzen felszívódó fonallal. | 48 | 12 |
| VII.rész |  |  |  |
| Termék | Termék leírás | Alapmennyiség db/24 hó) | Opciós mennyiség db/24 hó |
| Térdizület első kersztszalag pótlása | Femorális rögzítő elem Artroszkópos úton végezhető ACL pótló rendszer része, amely a semitendinosus és gracilis inakat két db felszívódó tüske segítségével fixálja a femurhoz. A rendszer igény szerint tudja a BTB technikát is. A fixáció biztosítson 360°-os tapadási felületet. Az implantátumok sterilen legyenek csomagolva. A rendszer az előkészített grafthoz igazítja a femorális csatorna méretét.Anyagminőség: PLA( Poly Lactid Acid)Méret: 3,3mm X 42 mm( 2 db) Tibiális felszívódó rögzítő hüvely Felszívódó hüvely, ACL pótló rendszer része, amely a semitendinosus és gracilis inakat az előkészített tibiális furatban négy irányba rendezi. Ezen hüvelybe belecsavart felszívódó csavar segítségével a graft 360°-os tapadási felületet biztosítson. Az implantátumok sterilen legyenek csomagolva. Anyagminőség: TCP/PLA (Tricalcium-phosphat/Poly lactid acid). Osteoconductiv anyag, felszívódási idő 36 hónap, felszívódásakor segítse elő a csontképződést. Méret: Small, Large Tibiális felszívódó rögzítő csavar Felszívódó csavar, ACL pótló rendszer része, amely a tibiális furatban lévő hüvelybe becsavarva fixálja a graftot. A méretét a graft átmérője szabja meg.. Az implantátumok sterilen legyenek csomagolva. Anyagminőség: TCP/PLA (Tricalcium-phosphat/Poly lactid acid) Osteoconductiv anyag, felszívódási idő maximum 36 hónap, felszívódáskor segítse elő a csontképződést. minimum 3 féle méret: 30mm X 8mm, 30mm X 9mm, 30mm X 10mm | 32 | 8 |

|  | VIII. rész |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termék | Termék leírás | Alapmennyiség db/24 hó) | Opciós mennyiség db/24 hó |
| Hemiprotézis (Idős korban combnyaktörés megoldása cementes cervicocapitalis monoblokk rendszerrel) | Minimumkövetelmények: - Az implantátum rendelkezzen standard és szűk velőűrbe illeszkedő változattal - Az implantátum monoblokk szár-fej típus legyen - Anyaga titánium ötvözet legyen - Steril csomagolásban kérjük kihelyezésre - Az implantátum sterilitása legyen minimum 5 év - A fejátmérő minimum 40 mm-től induljon és max. 1 milliméterenként emelkedjen - Standard változatban legalább 15 különböző méretből álljon rendelkezésre - A műszerkészlet legyen a lehető legegyszerűbb Egyéb követelmény: Beültető műszerkészletet kihelyezése | 12 | 8 |

- CPV kód: 		33184100-4                Sebészeti implantátumok

További tárgyak: 	33183100-7	           Orthopédiai implantátumok

- A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: adásvételi szerződés (a 2014. március 15-től hatályos 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – a továbbiakban: Ptk. - 6:231. § [Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele]

- A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: a szerződés aláírásának napjától számított 24 hónap.

- A teljesítés helye:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet: 9400 Sopron, Győri út 15. HU221

- Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A kifizetés akként történik, hogy a nyertes Ajánlattevő az adott havi szállításai teljesítésének igazolása után havonta utólag az Ajánlatkérő részére számlát állít ki, és Ajánlatkérő a számla összegét átutalja a nyertes Ajánlattevő bankszámlájára.

Felek szerződést biztosító mellékkötelezettségként - a Ptk. 6:186-189. §-ában meghatározottak alapján - kötbért kötnek ki a nyertes Ajánlattevő terhére.

Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a valamint a szerződéstől való Vevői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó terhére, amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének figyelembevételével naptári naponként 0,5 %, legfeljebb azonban az érintett áru-érték 15%.-a.

Abban az esetben, ha az Eladó késedelme meghaladná a 15 naptári napot, úgy a Vevő jogosult a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni.

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett termékek nettó értékének 10% mértékű hibás teljesítési kötbért lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Vevő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.

Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Vevő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.

A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel.

A kötbért a Vevő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó összegéből levonni.

Késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

Vevő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)-a, a Ptk. 6:130. § (3) és a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) szerint 60 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az Eladónak.

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.

- Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:

Alternatív ajánlat nem tehető.

Részajánlatot valamennyi részre (I-VIII.) lehet tenni, de érvényes ajánlathoz az adott részben felsorolt valamennyi termékre kötelező ajánlatot tenni.

- Az ajánlatok értékelési szempontja részenként

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza,

Indoka: Ajánlatkérő igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg a műszaki specifikációban leírtaknak megfelelően. (Jelen ajánlattételi felhívás 4. pont)

- A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok:

Kizáró okok:

Ajánlatkérő a kizáró okok igazolásának ellenőrzését a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerint végzi.

— Jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő),  alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet, aki a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik,

— Jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Kizáró okok igazolása:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § rendelkezései szerint kell igazolnia.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezeteknek ugyanúgy meg kell felelniük a kizáró okoknak, mint az ajánlattevőknek; a rájuk vonatkozó igazolási módokat a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése tartalmazza.

Az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozókra vonatkozó igazolási módot a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet a 17. § (2) bekezdése tartalmazza.

- A Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

-  A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti nyilatkozatok, hatósági igazolások és okiratok egyszerű másolati példányban is benyújthatóak.

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

- Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, úgy arról szóló nyilatkozatot kérünk csatolni.

- Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

13.1.   A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.

13.2.  Műszaki szakmai alkalmasság igazolása

M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 36 hónapban teljesített legjelentősebb szállításait.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében amennyiben Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szállításokat veszi figyelembe

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A §-a alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

A referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év és hó pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ismertetendő referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- ának megfelelően.

M.2.) Ajánlattevő alkalmasságát igazolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján a megajánlott termékek képpel ellátott termékleírásával, vagy gyártói termékismertetőjével (prospektusával), magyar nyelven.

A termékleírásban feltüntetett adatoknál kérjük megjelölni, hogy a beadott prospektusok vagy egyéb leírások hányadik oldalán szerepel az adott adat.

Amennyiben termékkód hiányában a termék leírást ajánlatkérő nem tudja egyértelműen beazonosítani, úgy azt nem veszi figyelembe az ajánlat elbírálásakor!

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1.) Az Ajánlattevő alkalmas, ha az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 36 hónapban rendelkezik legalább

I. rész: 230 db traumatológiai implantátum

II. rész: 125 db traumatológiai implantátum

III. rész: 45 db traumatológiai implantátum

IV. rész: 33 db traumatológiai implantátum

V. rész: 37 db traumatológiai implantátum

VI. rész: 45 db traumatológiai implantátum

VII. rész: 22 db traumatológiai implantátum

VIII. rész: 8 db traumatológiai implantátum

szállítására vonatkozó referenciával.

Az alkalmasság minimumkövetelménye több szerződésből származó referenciával is teljesíthető.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében amennyiben Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szállításokat veszi figyelembe.

Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb mennyiségű referencia követelménynek való megfelelés igazolása az Ajánlattevő alkalmasságának a megállapításához azon részek esetében is elegendő, melyeknél kisebb mennyiségű referencia követelménynek való megfelelés került előírásra, azaz amennyiben Ajánlattevő pl.: az I. rész tekintetében igazolja a 230 db traumatológiai implantátum szállítását és a III. rész tekintetében is nyújtott be ajánlatot, úgy az I. rész esetében benyújtott referencia igazolással igazolja a III. rész tekintetében előírt alkalmassági követelmények (45 db traumatológiai implantátum szállítása) való megfelelést.

M.2.) Az ajánlattevő alkalmas, ha a megajánlott termékek dokumentációi tartalmazzák a termékekre vonatkozó kódszámot. A termék leírások biztosítják, hogy megállapítható legyen, hogy a termékek a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt szakmai követelményeknek megfelelnek

Az előírás valamennyi rész esetében irányadó.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglalt kétlépcsős igazolás szabályaira:

Kbt. 114. § (2) „A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárásban nem határoz meg alkalmassági követelményt, a 69. § (4) bekezdése szerinti felhívást nem kell alkalmaznia.”

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. (Kbt. 65. § (7) bekezdés)

Alvállalkozó a Kbt. 65. § (6) bekezdése, illetve kapacitást nyújtó szervezet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint részt vehet a minimumkövetelmények igazolásában, amely nem áll a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt

- Az ajánlattételi határidő:

2018. ________.   13:00 óra

- Az ajánlat benyújtásának címe:

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet,

9400 Sopron, Győri út 15. III. épület III. emelet.

Igazgatóság, szobaszám: 3A.058

- Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat: Magyar

- Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

Helye: 9400 Sopron, Győri út 15. III. ép. III. em.

Ideje: a 14. pont szerint

Jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § szerint

- Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Az ajánlattételi kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig áll fenn.

- Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:

Ajánlati biztosítékot ajánlatkérő nem kér.

- Az ajánlatban

20.1. meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

20.2. nyilatkozni kell

a) a Kbt. 67. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének megfelelően, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá;

b) az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan;

c) arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek-e.

21. Egyéb:

  - Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyen legalább a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint információk feltüntetése szükséges.

  - A szerződéskötés tervezett helye: Ajánlatkérő székhelye.

  - A Kbt. 47. § (2) szerint valamennyi dokumentum benyújtható egyszerű másolatban is, kötelező azonban eredeti példányban benyújtani a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot.

  - A nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében magyar fordítást kérünk csatolni – ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is.

  - Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget a Kbt. 71. § szerint biztosít. Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Az ajánlatkérő újabb hiánypótlást azonban NEM rendel el arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

  - A Kbt. 131. § (4) bekezdésének megfelelően Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte.

  - Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket részletesen az közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

  - Kiegészítő tájékoztatás kérése az kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu e-mailcímre megküldött levélben lehetséges, ésszerű határidővel.

  - Az ajánlat elbírálása során, az ajánlatban megadott pénzügyi adat bármely külföldi fizetőeszközről forintra történő átváltása az ajánlati felhívás megküldésének napján érvényes MNB által megadott devizaárfolyamon történik.

  - Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (konzorciumi szerződés), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet.

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv 6:29-30. §-ában és 6:498-513. §-ában foglaltak az irányadóak.

A közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses feladatok teljesítésekor, mint közös ajánlattevőket, egyetemleges felelősség terhel.

  - Ajánlattevő csatoljon ajánlatához átláthatósági nyilatkozatot, a dokumentációban található minta szerinti tartalommal.

  - Elektronikus munkafolyamatok alkalmazása: a benyújtott és elfogadott számlák kifizetése elektronikus úton történik.

  - Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

  - Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseire figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén.

  - Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

  - Az opciós mennyiségre vonatkozó előírásokat ld. a közbeszerzési dokumentumban (Szerződéstervezet 2. pont) Az opciós mennyiség a szerződés hatálya alatt hívható le.

  - Az ajánlati felhívás és dokumentáció megküldése: 2018.________